|  | Утверждаю Главный врач МУЗ «ЦГБ им. М.В. Гольца» Пермяков В.Д. _____________________ (подпись) «08» декабря 2010 г. |
| --- | --- |

ЗАПРОС КОТИРОВОК №160/10-к

«Поставка аппаратно-программного энцефалографического комплекса для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства».

| г. Фрязино | «08» декабря 2010 г. |
| --- | --- |
|  | Наименование заказчика: | Муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская больница имени М.В.Гольца» |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, г. Фрязино, ул. Московская, д.7 |
|  | Телефоны: | 8(495) 465-40-79, факс 8 (496) 56-4-45-43 |
|  | E-mail: | cgb@fryazino.net |
|  | Уполномоченный орган: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино |
|  | Почтовый адрес: | 141190, Московская область, город Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216 |
|  | Телефоны: | т/ф. 8(496) 25-5-53-21, 8(496) 56-5-90-60 (доп. 130) |
|  | E-mail: | econ@fryazino.org |
|  | Контактное лицо: | Кутилин Вадим Анатольевич Кистенева Светлана Анатольевна |
|  | Источник финансирования: | Средства РФПМ обязательного медицинского страхования. |
|  | Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров: Приложение № 2 к запросу котировок. |
|  | Место доставки поставляемых товаров: | МУЗ «ЦГБ им. М. В. Гольца» Московская обл., г. Фрязино, ул. Московская, д. 7., силами поставщика. |
|  | Срок поставки товаров: | С 01.01.2011 по 28.02.2011 |
|  | Сведения о включенных (не включенных) в цену товаров расходах | Стоимость поставляемого товара должна быть окончательна, и включать в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. |
|  | Максимальная цена контракта: | 370 000,00 руб. |
|  | Место подачи котировочных заявок: | Отдел муниципального заказа администрации г. Фрязино, 141190, Московская область, г. Фрязино, проспект Мира, д. 15А, каб. 216, тел. 8 (496) 25-5-53-21, факс 8 (496) 25-5-53-21. |
|  | Срок подачи котировочных заявок: | С «08» декабря 2010 г. по 18:00 (по Московскому времени) «20» декабря 2010 г. |
|  | Условия подачи котировочных заявок: | Заявка может предоставляться в письменной форме (в т. ч. по факсу) или в форме электронного документа (при выполнении требований Федерального закона № 1-ФЗ от 10.01.2002 г. об электронной цифровой подписи). |
|  | Срок и условия оплаты: | Безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней. |
|  | Срок подписания контракта с победителем запроса котировок: | Не ранее чем через семь дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок и не позднее чем через двадцать дней со дня подписания указанного протокола. |
|  | Дополнительные требования: | Отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков. |
|  | Форма котировочной заявки приведена в Приложении №1 |

Приложение №1

к запросу котировок №160/10-к от «08» декабря 2010 г.

Форма котировочной заявки

### КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«____» ________________ 2010 г.

№ ____________

________________________________(наименование Заказчика)

Наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица):________________________

Место нахождения юридического лица (место жительства физического лица): ______________________________________

ИНН_________________________________________________

E-mail_______________________________________________

Банковские реквизиты:

Наименование банка ___________________________________

Р/счет _______________________________________________

Кор/счет _____________________________________________

БИК_________________________________________________

Настоящей заявкой мы соглашаемся исполнить условия контракта и поставить товары в соответствии с запросом котировок №_____ от ___________ «____________________________________________»:

| № | Комплектация и параметры | Требования, предъявляемые к аппарату. | Соответствие требованиям (да/нет) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики блока пациента |  |  |  |
| 1.1 | Количество ЭЭГ монополярных каналов | 24 |  |  |
| 1.2 | Обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений | наличие |  |  |
| 1.3 | Оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего для контроля качества установки электродов | наличие |  |  |
| 1.4 | Динамический диапазон сигнала, мВ | ±400 мВ |  |  |
| 1.5 | Допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: - в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ - в диапазоне напряжений свыше 50 мкВ | ±10% ± 5% |  |  |
| 1.6 | Нижняя частота пропускания, Гц | 0 Гц (связь по постоянному току) |  |  |
| 1.7 | Разрядность АЦП, бит не менее | 22 |  |  |
| 1.8 | Коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц при выключенном режекторном фильтре, не менее | 100 дБ |  |  |
| 1.9 | Верхняя частота пропускания, Гц (по уровню -3дБ) | 50, 100, 200, 300, 500, 2000, 5000, 25000 Гц, в зависимости от частоты выдачи данных; АЧХ формируются цифровыми КИХ фильтрами с линейной фазой и минимальными пульсациям |  |  |
| 1.10 | Частота выдачи данных, Гц | 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц для всех каналов 5000 Гц до 24-х моно или биполярных ЭЭГ каналов 10000 Гц до 16-ти моно или биполярных ЭЭГ каналов 50000 Гц до 4-х моно или биполярных ЭЭГ каналов |  |  |
| 1.11 | Входное сопротивление, не менее, MОм | 100 МОм |  |  |
| 1.12 | Измерение межэлектродного импеданса для ЭЭГ | 1 – 120 кОм (±10%) на частоте 30 Гц |  |  |
| 1.13 | Напряжение внутренних шумов, не более мкВ | 0.9 мкВ пик-пик в полосе частот 0,1-30 Гц |  |  |
| 1.14 | 16-ти символьный дисплей для отображения информации о режиме работы прибора, списка электродов с "плохим" контактом и т.д. | Для моделей NVX-36 NVX-52 |  |  |
| 1.15 | Разъемы для присоединения электродов - для электродов - для шапочки | Touch Proof DSUB25F |  |  |
| 1.16 | Сопряжение с компьютером по USB, полная поддержка технологии Plug And Play | наличие |  |  |
| 1.17 | Питание / энергопотребление | USB (5В) в активном режиме до 450 мА, standby режиме до 5 мА |  |  |
| 1.18 | Электробезопасность | Согласно IEC 60601-1, изделие IIa, тип BF |  |  |
| 1.19 | Габаритные размеры, не более мм | 195х155х85 мм |  |  |
| 1.20 | Масса, кг не более | 1 кг |  |  |
| 2. | Основные технические характеристики Фотостимулятора |  |  |  |
| 2.1 | Частота генерации фотостимулов | 0-120 Гц, с дискретностью 0.1 Гц |  |  |
| 2.2 | Скважность фотостимулов | 0 - 100 %, задается программно |  |  |
| 2.3 | Яркость фотостимулов | 10 - 100 %, задается программно |  |  |
| 2.4 | Вход-выход внешней синхронизации | TTL совместимый |  |  |
| 2.5 | Цвет свечения - янтарный | наличие |  |  |
| 2.6 | Энергопотребление | 5 В, max 0.7 А |  |  |
| 2.7 | Сила света, не ниже Кд | 0.17 Кд |  |  |
| 2.8 | Подключение к компьютеру | USB |  |  |
| 2.9 | Разъем синхронизации | Стерео разъем, 3.5 мм |  |  |
| 2.10 | Размеры, не более мм | 115х88х74 мм |  |  |
| 2.11 | Масса, кг не более | 0,5 кг |  |  |
| 3. | Основные функциональные возможности: |  |  |  |
| 3.1 | Визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ с разрешением не менее 1024х768 точек | наличие |  |  |
| 3.2 | Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей | наличие |  |  |
| 3.3 | Проведение множества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру | наличие |  |  |
| 3.4 | Редактирование и настройка маркеров функциональных проб и пользовательских маркеров событий | наличие |  |  |
| 3.5 | Изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ | наличие |  |  |
| 3.6 | Частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа | наличие |  |  |
| 3.7 | Удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем плавной «прокрутки» записи вперед и назад или просмотр по заданным фрагментам | наличие |  |  |
| 3.8 | Автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (навигатор событий) | наличие |  |  |
| 3.9 | Одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) | наличие |  |  |
| 3.10 | Амплитудный, спектральный виды анализа | наличие |  |  |
| 3.11 | Амплитудное картирование с произвольной установкой шага | наличие |  |  |
| 3.12 | Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. | наличие |  |  |
| 3.13 | Установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов | наличие |  |  |
| 3.14 | Автоматическое подавление артефактов связанных с горизонтальным и вертикальным движением глаз, смещением электродов, мышечной активностью, влиянием кардиосигнала | наличие |  |  |
| 3.15 | Автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения | наличие |  |  |
| 3.16 | Различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа | наличие |  |  |
| 3.17 | Использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word | наличие |  |  |
| 3.19 | Экспорт исходной ЭЭГ в форматы EDF, UDF | наличие |  |  |
| 4. | Дополнительные функциональные возможности |  |  |  |
| 4.1 | Программа для трехмерной локализации источников патологической электрической активности при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях. Локализация источников вызванных потенциалов, волновых паттернов, генераторов ритмической активности | возможность |  |  |
| 4.2 | Система архивирования ЭЭГ на внешних носителях | наличие |  |  |
| 4.3 | Прием и отображение данных мониторинга глубины наркоза и седации, поступающих от BIS-монитора А-2000ХР | наличие |  |  |
| 4.4 | Система для работы электроэнцефалографа в общей компьютерной сети со станциями ревизии (для передачи ЭЭГ-записей на станции ревизии с последующим анализом) | возможность |  |  |
| 4.5 | Регистрации и анализа коротколатентных вызванных потенциалов | возможность |  |  |
| 4.6 | Видео-ЭЭГ (цифровая система для записи / анализа ЭЭГ синхронно со звуковым видеофильмом поведения пациента) | возможность |  |  |
| 4.7 | Поддержка эксперимента (ПО для управления системой извне, экспорт результатов анализа ЭЭГ, ПО для подготовки экспортированных данных для последующей стат. обработки) | возможность |  |  |
| 4.8 | Программа для написания заключений по ЭЭГ | возможность |  |  |
| 4.9 | Холтер ЭЭГ (суточная запись ЭЭГ на носимом рекордере) | возможность |  |  |
| 5 | Комплект поставки: |  |  |  |
| 5.1 | Преобразователь биосигналов 24 канала на штативе | наличие |  |  |
| 5.2 | Фотостимулятор на сверхярких светодиодах на штативе | наличие |  |  |
| 5.3 | Комплект ЭЭГ Ag/AgCl sintered электродов ( 26 шт.) Ушные адаптеры (2 шт.) Текстильный шлем среднего размера (48-54 см) (1 шт.) Текстильный шлем большого размера (54-64 см) (1 шт.) Токопроводящий гель ( флакон 250 мл.) Шприц 20 мл (1 шт.) Игла с тупым наконечником (1 шт.) | наличие |  |  |
| 5.4 | Программное обеспечение на CD для работы в среде Microsoft Windows XP, включающий в себя выбранные функциональные возможности, эксплуатационная документация, руководство пользователя | наличие |  |  |
| 5.5 | -ПК (не менее) C2D 2,8ГГц/ 2048Мб ОЗУ / 500Гб Ж.диск / видео карта 256MB / DVD-RW.-1шт. - Клавиатура-1шт. - Мышь-1шт. - Монитор LCD (не менее) 20" - 1шт. - Сетевой развязывающий трансформатор 800VA | наличие |  |  |
| 5.6 | Лазерный принтер | наличие |  |  |
| 6 | Прочие условия: |  |  |  |
| 6.1 | Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия | наличие |  |  |
| 6.2 | Техническая документация на русском языке | наличие |  |  |
| 6.3 | Монтаж и пусконаладочные работы | наличие |  |  |
| 6.4 | Гарантийное обслуживание, не менее месяцев | 12 мес. |  |  |
| 6.5 | Наличие сервисной службы (центров), сертифицированной производителем | наличие |  |  |

- Стоимость товара _______________________________руб.

- Срок поставки товара: _____________________.

- Стоимость поставляемых товаров окончательна и включает в себя все расходы, в том числе транспортные, страховые, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

________________________/___________________/____________________

Должность				Подпись, М.П.		Расшифровка подписи

Приложение №2

к запросу котировок №160/10-к от «08» декабря 2010 г.

Техническое задание

Наименование, характеристики и количество поставляемых товаров:

Функциональное назначение. Аппарат предназначен для регистрации и анализа электрической активности головного мозга, диагностики нарушений состояния центральной нервной системы в неврологических и психиатрических отделениях госпиталей и поликлиник, занимающихся изучением мозговых процессов, центральной нервной системы.

Область применения:

Неврология, функциональная диагностика, психиатрия, травматология, реаниматология, педиатрия.

| № | Комплектация и параметры | Требования, предъявляемые к аппарату. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики блока пациента |  |  |
| 1.1 | Количество ЭЭГ монополярных каналов | 24 |  |
| 1.2 | Обработка одновременно по всем каналам ЭЭГ по монополярным и/или биполярным схемам отведений | наличие |  |
| 1.3 | Оценка подэлектродных сопротивлений в ЭЭГ отведениях, в том числе заземляющего для контроля качества установки электродов | наличие |  |
| 1.4 | Динамический диапазон сигнала, мВ | ±400 мВ |  |
| 1.5 | Допускаемая погрешность измерения напряжения входного сигнала для каналов ЭЭГ в пределах: - в диапазоне напряжений от 10 до 50 мкВ - в диапазоне напряжений свыше 50 мкВ | ±10% ± 5% |  |
| 1.6 | Нижняя частота пропускания, Гц | 0 Гц (связь по постоянному току) |  |
| 1.7 | Разрядность АЦП, бит не менее | 22 |  |
| 1.8 | Коэффициент подавления синфазной помехи частотой 50 Гц при выключенном режекторном фильтре, не менее | 100 дБ |  |
| 1.9 | Верхняя частота пропускания, Гц (по уровню -3дБ) | 50, 100, 200, 300, 500, 2000, 5000, 25000 Гц, в зависимости от частоты выдачи данных; АЧХ формируются цифровыми КИХ фильтрами с линейной фазой и минимальными пульсациям |  |
| 1.10 | Частота выдачи данных, Гц | 125, 250, 500, 1000, 2000 Гц для всех каналов 5000 Гц до 24-х моно или биполярных ЭЭГ каналов 10000 Гц до 16-ти моно или биполярных ЭЭГ каналов 50000 Гц до 4-х моно или биполярных ЭЭГ каналов |  |
| 1.11 | Входное сопротивление, не менее, MОм | 100 МОм |  |
| 1.12 | Измерение межэлектродного импеданса для ЭЭГ | 1 – 120 кОм (±10%) на частоте 30 Гц |  |
| 1.13 | Напряжение внутренних шумов, не более мкВ | 0.9 мкВ пик-пик в полосе частот 0,1-30 Гц |  |
| 1.14 | 16-ти символьный дисплей для отображения информации о режиме работы прибора, списка электродов с "плохим" контактом и т.д. | Для моделей NVX-36 NVX-52 |  |
| 1.15 | Разъемы для присоединения электродов - для электродов - для шапочки | Touch Proof DSUB25F |  |
| 1.16 | Сопряжение с компьютером по USB, полная поддержка технологии Plug And Play | наличие |  |
| 1.17 | Питание / энергопотребление | USB (5В) в активном режиме до 450 мА, standby режиме до 5 мА |  |
| 1.18 | Электробезопасность | Согласно IEC 60601-1, изделие IIa, тип BF |  |
| 1.19 | Габаритные размеры, не более мм | 195х155х85 мм |  |
| 1.20 | Масса, кг не более | 1 кг |  |
| 2. | Основные технические характеристики Фотостимулятора |  |  |
| 2.1 | Частота генерации фотостимулов | 0-120 Гц, с дискретностью 0.1 Гц |  |
| 2.2 | Скважность фотостимулов | 0 - 100 %, задается программно |  |
| 2.3 | Яркость фотостимулов | 10 - 100 %, задается программно |  |
| 2.4 | Вход-выход внешней синхронизации | TTL совместимый |  |
| 2.5 | Цвет свечения - янтарный | наличие |  |
| 2.6 | Энергопотребление | 5 В, max 0.7 А |  |
| 2.7 | Сила света, не ниже Кд | 0.17 Кд |  |
| 2.8 | Подключение к компьютеру | USB |  |
| 2.9 | Разъем синхронизации | Стерео разъем, 3.5 мм |  |
| 2.10 | Размеры, не более мм | 115х88х74 мм |  |
| 2.11 | Масса, кг не более | 0,5 кг |  |
| 3. | Основные функциональные возможности: |  |  |
| 3.1 | Визуальный эффект реальной «бумажной» записи ЭЭГ с разрешением не менее 1024х768 точек | наличие |  |
| 3.2 | Проведение ЭЭГ-исследований в любой монтажной схеме с проведением неограниченного числа ФП (в том числе фоно- и фото стимуляции) и маркировкой различных событий, наличие набора стандартных монополярных и биполярных монтажей | наличие |  |
| 3.3 | Проведение множества функциональных проб, маркировка проб и событий с привязкой к таймеру | наличие |  |
| 3.4 | Редактирование и настройка маркеров функциональных проб и пользовательских маркеров событий | наличие |  |
| 3.5 | Изменение скорости развертки и масштаба просматриваемых кривых на этапах регистрации и просмотра ЭЭГ | наличие |  |
| 3.6 | Частотная фильтрация на этапах регистрации и анализа | наличие |  |
| 3.7 | Удобный просмотр ЭЭГ с произвольным выбором путем плавной «прокрутки» записи вперед и назад или просмотр по заданным фрагментам | наличие |  |
| 3.8 | Автоматический поиск участков записи, отмеченных метками (навигатор событий) | наличие |  |
| 3.9 | Одновременное визуальное сравнение двух или более отображений записей ЭЭГ, записанных в разные сроки (многооконный режим) | наличие |  |
| 3.10 | Амплитудный, спектральный виды анализа | наличие |  |
| 3.11 | Амплитудное картирование с произвольной установкой шага | наличие |  |
| 3.12 | Спектральный анализ мощности, выделение отдельных гармонических составляющих сложного сигнала и отображение их на экране монитора в виде графиков и гистограмм, цветное топографическое картирование. | наличие |  |
| 3.13 | Установка произвольных (по выбору пользователя) частотных диапазонов | наличие |  |
| 3.14 | Автоматическое подавление артефактов связанных с горизонтальным и вертикальным движением глаз, смещением электродов, мышечной активностью, влиянием кардиосигнала | наличие |  |
| 3.15 | Автоматизированное формирование карты пациента и шаблона медицинского заключения | наличие |  |
| 3.16 | Различные варианты печати ЭЭГ и результатов анализа | наличие |  |
| 3.17 | Использование стандартных типовых шаблонов заключения по результатам исследования, а так же создания собственных вариантов с формированием и печати заключения в Microsoft Word | наличие |  |
| 3.19 | Экспорт исходной ЭЭГ в форматы EDF, UDF | наличие |  |
| 4. | Дополнительные функциональные возможности |  |  |
| 4.1 | Программа для трехмерной локализации источников патологической электрической активности при эпилепсии, травмах, инсультах, опухолях. Локализация источников вызванных потенциалов, волновых паттернов, генераторов ритмической активности | возможность |  |
| 4.2 | Система архивирования ЭЭГ на внешних носителях | наличие |
| 4.3 | Прием и отображение данных мониторинга глубины наркоза и седации, поступающих от BIS-монитора А-2000ХР | наличие |  |
| 4.4 | Система для работы электроэнцефалографа в общей компьютерной сети со станциями ревизии (для передачи ЭЭГ-записей на станции ревизии с последующим анализом) | возможность |  |
| 4.5 | Регистрации и анализа коротколатентных вызванных потенциалов | возможность |  |
| 4.6 | Видео-ЭЭГ (цифровая система для записи / анализа ЭЭГ синхронно со звуковым видеофильмом поведения пациента) | возможность |  |
| 4.7 | Поддержка эксперимента (ПО для управления системой извне, экспорт результатов анализа ЭЭГ, ПО для подготовки экспортированных данных для последующей стат. обработки) | возможность |  |
| 4.8 | Программа для написания заключений по ЭЭГ | возможность |  |
| 4.9 | Холтер ЭЭГ (суточная запись ЭЭГ на носимом рекордере) | возможность |  |
| 5 | Комплект поставки: |  |  |
| 5.1 | Преобразователь биосигналов 24 канала на штативе | наличие |  |
| 5.2 | Фотостимулятор на сверхярких светодиодах на штативе | наличие |  |
| 5.3 | Комплект ЭЭГ Ag/AgCl sintered электродов ( 26 шт.) Ушные адаптеры (2 шт.) Текстильный шлем среднего размера (48-54 см) (1 шт.) Текстильный шлем большого размера (54-64 см) (1 шт.) Токопроводящий гель ( флакон 250 мл.) Шприц 20 мл (1 шт.) Игла с тупым наконечником (1 шт.) | наличие |  |
| 5.4 | Программное обеспечение на CD для работы в среде Microsoft Windows XP, включающий в себя выбранные функциональные возможности, эксплуатационная документация, руководство пользователя | наличие |  |
| 5.5 | -ПК (не менее) C2D 2,8ГГц/ 2048Мб ОЗУ / 500Гб Ж.диск / видео карта 256MB / DVD-RW.-1шт. - Клавиатура-1шт. - Мышь-1шт. - Монитор LCD (не менее) 20" - 1шт. - Сетевой развязывающий трансформатор 800VA | наличие |  |
| 5.6 | Лазерный принтер | наличие |  |
| 6 | Прочие условия: |  |  |
| 6.1 | Наличие регистрационного удостоверения и сертификата соответствия | наличие |  |
| 6.2 | Техническая документация на русском языке | наличие |  |
| 6.3 | Монтаж и пусконаладочные работы | наличие |  |
| 6.4 | Гарантийное обслуживание, не менее месяцев | 12 мес. |  |
| 6.5 | Наличие сервисной службы (центров), сертифицированной производителем | наличие |  |

# П Р О Е К Т

Примечание: Проект муниципального контракта приложен к запросу котировок для ознакомления. Участник запроса котировок подает только котировочную заявку (без контракта), составленную в соответствии с приложением №1 к запросу котировок.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №____

«Поставка аппаратно-программного энцефалографического комплекса для МУЗ «ЦГБ имени М.В.Гольца» г. Фрязино субъектами малого предпринимательства».

г. Фрязино								__________________ 20___г

Муниципальное учреждение здравоохранения «ЦГБ им. М.В. Гольца»,  в лице Главного врача Пермякова Владимира Дмитриевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и _________________________________________, в лице ______________________________________________________________________________________, действующего на основании ____________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», с другой стороны,  в соответствии  с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполнения работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», от 21.07.2005г. №94-ФЗ, действующим законодательством Московской области и нормативными актами города Фрязино заключили настоящий муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт», о нижеследующем:

- Предмет контракта.

  - Заказчик поручает, а Поставщик берет на себя обязательства по поставке аппаратно-программного энцефалографического комплекса для МУЗ «ЦГБ имени М.В.Гольца» г. Фрязино» субъектами малого предпринимательства, именуемого в дальнейшем Товар, в ассортименте и по ценам, согласно спецификации на поставку (Приложение №1) на условиях, определённых Техническим заданием.

  - Общая стоимость контракта составляет _____________ (_____________________________________________) рублей из средств РФПМ обязательного медицинского страхования. Настоящий Контракт составлен на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  №                       от __________________.

- Права и обязанности сторон.

2.1. Заказчик:

а) поручает Поставщику осуществление поставки товара для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» г.Фрязино в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим контрактом;

б) обеспечивает оплату товара, в соответствии с пунктом 7 настоящего контракта;

в) в случае полного или частичного невыполнения условий настоящего контракта по вине Поставщика вправе требовать у него соответствующего возмещения;

г) осуществляет контроль за исполнением настоящего контракта.

2.2. Поставщик:

а) обязуется поставить товар для МУЗ «ЦГБ им. М.В.Гольца» надлежащего качества в течение 5 рабочих дней с момента подписания контракта;

б) самостоятельно приобретает материальные ресурсы, необходимые для исполнения настоящего контракта;

в) обязуется передать Заказчику одновременно с передачей товара принадлежности товара, а также относящиеся к ним документы (сертификаты, предусмотренные законом или иными правовыми актами и т.д.);

г) получать консультации у Заказчика по вопросам выполнения заказа на поставку.

д) произвести за свой счет оплату расходов, связанных с доставкой продукции по адресу, указанному в техническом задании.

3. Страна происхождения, стандарты.

3.1. Товары, поставляемые в рамках данного контракта, должны соответствовать требованиям государственных стандартов Российской Федерации.

4. Технический контроль и испытания.

4.1. Заказчик или его представители имеют право провести технический контроль поставляемого товара.

4.2. Если товар, подвергшийся техническому контролю или испытаниям, не отвечает требованиям технических условий, Заказчик может отказаться от него, а Поставщик должен заменить забракованный товар либо внести необходимые изменения в соответствии с требованиями технических условий без каких-либо дополнительных затрат со стороны Заказчика.

4.3. Заказчик имеет право на инспекцию, испытания и, в случае необходимости, на отказ от товара после его доставки, что ни в коем случае не ограничивается и не отменяется тем фактором, что товар ранее прошел технический контроль, испытания или был проверен Заказчиком или его представителями до момента их отгрузки.

4.4. Ни один подпункт настоящего пункта не освобождает Поставщика от гарантий или других обязательств по данному контракту.

5. Упаковка, тара.

5.1. Упаковка поставляемого товара должна соответствовать установленным требованиям, стандартам и обеспечивать сохранность товара во время транспортировки.

6. Гарантия.

6.1. Поставщик гарантирует, что товар, поставленный в рамках контракта, является качественным и соответствует техническим требованиям контракта, т.е. подтвержден сертификатом качества, выдаваемого Поставщику Производителем Товара.

6.2. Поставщик далее гарантирует, что товар, поставляемый по контракту, не будет иметь дефектов.

6.3. При выявлении при проведении нагрузочных испытаний фактов отступления  от условий технического задания Поставщик должен в течение 3 дней (по возможности как можно скорее) устранить недостатки или произвести замену товара или его части без расходов со стороны Заказчика.

- Условия и порядок расчета.

7.1. Порядок оплаты: безналичный расчет, расчет производится после предоставления счета-фактуры за фактически поставленную продукцию в течение 15 банковских дней, возможна отсрочка платежа до 30 дней.

8. Цены.

8.1. Цены, устанавливаемые Поставщиком в контракте за поставляемый товар, в течение всего периода действия контракта не должны отличаться от цен, указанных Поставщиком в его конкурсной заявке. Цены указаны с учетом всех, налогов и сборов.

9. Неустойки.

9.1. В случае просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом, одной из сторон, другая сторона вправе требовать уплату неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения срока исполнения обязательства.

Размер такой неустойки (штрафа, пени) устанавливается в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пени).

10. Расторжение контракта в силу невыполнения его условий.

10.1. Досрочное расторжение контракта между Заказчиком и Поставщиком возможно исключительно по соглашению сторон или по решению суда.

- Форс-мажорные обстоятельства.

11.1. Ни одна из сторон не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Контракту обязательств, если задержки с выполнением контракта или невыполнение обязательств по контракту являются результатом форс-мажорных обстоятельств.

11.2. Форс-мажор означает событие, неподвластное контролю со стороны Поставщика, не вызванное его просчетом, небрежностью, или носящее непредвиденный характер (пожар, наводнение, землетрясение, военные события, моратории, эмбарго на поставку товаров, а также изменения действующего законодательства).

11.3. При возникновении форс-мажорной ситуации Поставщик должен незамедлительно направить Заказчику письменное уведомление о случившемся и его причинах. Если от Заказчика не поступает иных письменных инструкций, Поставщик продолжает выполнять свои обязательства по контракту, насколько это целесообразно, и ведет поиск альтернативных способов выполнения контракта, не зависящих от форс-мажорных обстоятельств.

- Разрешение споров.

12.1. Заказчик и Поставщик должны стараться разрешить все вопросы, возникающие при выполнении данного контракта путем переговоров. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров все вопросы передаются в арбитражный суд в соответствии с правилами и процедурами, установленными действующим законодательством. Решение суда, вступившее в законную силу обязательно к выполнению обеими сторонами.

13. Порядок осуществления контроля за исполнением настоящего Контракта.

13.1. Заказчик во взаимодействии со структурными подразделениями администрации города Фрязино вправе осуществлять контроль за исполнением настоящего Контракта.

14. Оформление.

14.1. Документы, являющиеся неотъемлемой частью контракта, подписываются сторонами.

14.2. Настоящий Контракт составлен в письменной форме в 4-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу (по одному для Поставщика, Заказчика, Администрации г. Фрязино и Финансового управления г. Фрязино).

15. Срок действия настоящего Контракта.

15.1. Срок действия настоящего Контракта устанавливается с _________________ по ___________________ включительно, а в отношении финансовых расчетов до полного исполнения сторонами обязательств по Контракту.

Адреса и банковские реквизиты Сторон: